YE5872A

功率放大器

使

用

说

明

书

江苏联能电子技术有限公司

江苏联能电子技术有限公司 1965-2009 All Rights Reserved

1、概  述

YE5872A功率放大器是用来推动激振器，作为振动试验和振动测量的大功率激振源。可以广泛地应用于航空、航天、机械、建筑和交通部门的振动研究和振动实验中。

本仪器具有以下特点：

△电路由晶体管和集成运算放大器组成

△输出晶体管、散热器温度保护

△输出晶体管失效指示

△输出信号削波指示

△低阻输出高阻输出两种工作方式

2、技术指示

  - 最大输出功率：192VA（负载阻抗1.5Ω）

  - 最大输出电压：16Vrms;

  - 最大输出电流：12Arms

  - 频率范围： 满功率    20Hz-5kHz

降低功率  DC-10kHz

  - 频率响应：（低阻抗模式，小信号特性）

直流输入    DC-15kHz≤±0.5dB

DC-50kHz<±1.5dB

交流输入    20Hz-50kHz<±1.5dB

2.6  增益（10KHz）： 低阻抗7V/V±2dB

高阻抗8A/V±2dB

2.7  输入阻抗： >10KΩ

2.8  非线性失真：  <1%

2.9  信噪比：  低阻抗>80dB

高阻抗>60dB

2.10 供电电源：220V+5%；220V-10%；50Hz

2.11 体积：132.5×449×320

2.12 重量：约13Kg

3、 工作原理

本机功放电路由差动前置放大级、推动级和全对称互补功率输出级组成。输入信号经过一个场效应晶体管门电路进入功率放大器，功率放大器的输出驱动激振器负载。

本机保护包含功率放大器和与之相配接的激振器。设置有可调驱动电流极限保护，极限保护（>12A）。当保护电路被触发时，截断输入信号。

在高的环境温度或者异常载荷情况下都将导致输出晶体管的温度超过设计限制，结果使晶体管损坏，为了防止这种情况温度保护电路在温度过高时会阻断放大器的输入信号。

每只功率输出晶体管都由一根保险丝保护。导致功率管发射极一集电极短路的故障会使保险丝熔断，同时晶体管报警灯亮，截断输入信号。

当输入信号电平过高时，输出波形削波，此时前面板上的削波灯（黄）亮，在削波时间内仪器照常工作。

- 面板排列及其功能

  - 前面板（见图一）

图一：YE5872A前面板

    - 放大器增益调节(GAIN)

粗调(COARSE):这是一个近似对数特性的带开关电位器，用来调节功放输出电压、电流的幅度，开关作仪器的“复位”用。

细调(FINE):这是一个线性电位器,用来缓慢调节功放输出电压、电流的大小。

    - 输出阻抗(IMPEDANCE)

用来选择放大器的负反馈方式。“低阻(LOW)”档选择的是电压负反馈，此时为定电压输出。“高阻(HIGH)”档选择的是电流负反馈，此时为定电流输出。

    - 电流极限调节(CURRENT)

用来预调输出电流有效值，预调的电流限制范围可在2A-12A之间调节。

    - 电源开关（POWER）

220V50Hz电源开关，功放接通电源后开关内的灯亮。

    - 电表指示

对被测信号进行平均值检波，表头刻度为有效值，对于正弦信号将给出正确的读数，左侧为输出电压表，右侧为输出电流表。

    - 故障指示灯

电流（CURRENT）：对应驱动电流极限档，输出过电流时，电流灯触发，同时截断输入信号。

温度(TEMPERATURE)：只要晶体管结温、散热器温度高于85℃±5℃，温度灯触发；功放工作时（未打到复位档），改变输出阻抗模式，温度灯亮；在5Hz时，当输出电流增加到10A以上时，温度灯亮。当温度灯被触发时同时截断输入信号。

晶体管(TRANSISTOR)：功率输出晶体管保险丝熔断，晶体管集电极和发射极击穿，晶体管灯亮，同时截断输入信号。

削波(CLIPPING)：功放输出过电压产生输出波形削波或峰值限流器中产生电流削波，此时削波灯亮，减少输入信号电平，使放大器恢复正常工作。

  - 后面板（见图二）

图二：YE5872A后面板

    - 输入插孔(INPUT)

有交直流两种输入方式，信号由此输入，输入阻抗大于10KΩ.输入3VRMS的信号，就可产生满功率输出。

    - 电源插座

三芯电源插座,用来输入220V50Hz单相交流电.

    - 保险丝盒

内装4A熔丝,是交流电源输入回路中的保险丝.

    - 输出插座(OUTPUT)

    - 电压、电流监视插孔(MONITOR)

提供外接示波器或者外接电压表的接出点，电压监视(VOLTAGE)（1V/V），电流监视(CURRENT)（10mV/A）。

- 使用方法

  - 用输出电缆将激振器与功放连接好。

  - 用电源电缆将220V50Hz电源接入功放。

  - 将增益调节电位器反时针方向旋转至“复位”位置。

  - 把输入信号加到功放的输入插孔上。

  - 根据所需的输出阻抗工作方式，将阻抗开关置“低阻”或“高阻”。

  - 如需监视输出电压、电流波形，将外接示波器用测量电缆接至相应的电压、电流监视

插孔。

  - 接通电源，电源指示灯亮，风机运行。

  - 如果前面板上任一只红色报警灯亮。必须将增益电位器反时针方向旋转到“复位”位

置。找出原因，排除故障后再重新起动。

5.9  削波灯亮，必须降低输入信号电平，到该灯熄灭。

5.10  工作结束后，应先将增益电位器反时针方向旋到“复位”位置，再关断电源。

5.11  功放关断电源后，若要再次工作，必须等几分钟后，使功放进入稳定状态后才能打开电源。

6、   故障改正

6.1   本机工作频率在20Hz-5KHz时能向额定负载传递最大输出功率810VA。在频率低于20Hz时，最大允许电流变小。这是因为在频率很低时功率晶体管的芯片温度远高于散热片温度。为此，本功放设置了模拟晶体管温度保护。频率在5Hz时，当输出电流增到大于10A时“温度”灯亮，反时针方向旋转“放大器增益”至复位，被触发的灯熄灭。当需要重新工作，将“放大器增益”顺时针方向旋离复位，功放恢复工作。

6.2   功放接通电源后，不允许改变输出阻抗模式。否则激振器负载和放大器将受到强大的可能是破坏性的冲击，在“放大器增益”不在复位档时，同时“温度”灯亮，输入信号自动断开。将“放大器增益”至复位。若需重新工作，应稍等几分钟电路工作稳定后，将“放大器增益”旋离复位，功放恢复工作。

6.3   工作一段时间后“温度”灯亮，调节“放大器增益”旋钮至复位，温度灯熄灭。检查环境温度是否过高，风机排风不畅，连续工作时间过长，若要恢复正常工作需要等几分钟后再恢复原来的驱动信号。

6.4   功率输出晶体管都由一根保险丝保护，导致了发射极一集电极短路的功率管故障会使保险丝熔断。“晶体管”报警灯亮输入信号自动断开，将“放大器增益”调至复位。打开功放的上下盖板，用万用表检查保险丝是否完好,若烧断，则检查靠近的一只功率管是否击穿，若未击穿换上同样规格的保险丝，恢复正常工作。

6.5   当预置的负载电流被超过，“电流”灯亮，同时门电路动作切断输入到放大器的信号，将“放大器增益”调至复位，调节输出电流限制旋钮，加大预置的负载电流，当需重新工作，将将“放大器增益”旋离复位，功放恢复工作。

6.6   更换保险丝请按要求换上同样规格的保险丝。

7、   产品的成套

YE5872A功率放大器                                     1台

信号输入电缆（双头Q9，2米）                          1根

测量电缆（双头Q9，2米）                              1根

输出电缆（3米）                                       1根

产品说明书                                             1本